- 气体采样口：有效外径不大于7mm,有效内径不小于4mm.

- 呼吸过滤器的细菌过滤效率不小于99.995，呼吸过滤器的病毒过滤效果不小于99.9%。呼吸过滤器滤除空气中≥0.5um微粒的滤除率应不小于90%。

- 气体泄漏应≤1ml\min

- 顺应性应<1ml\kpa.

- 呼吸过滤器壳体在0.08MPa的气体压力作用下，15s内不应有渗漏现象