- 北京市平谷区中医医院

- 购买16排CT保修服务项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-购买16排CT保修服务项目

二、项目编号：pgzyy2025011601cg

三、设备情况：

1、设备名称：X射线计算机断层摄影设备；型号：Brilliance16

2、设备基本情况：2010年11月16日购买的，2010年11月30日验收投入使用。

- 要求：

- （一）服务要求：

- 1、飞利浦Brilliance16设备全保服务含所有配件、保养和人工费用，不含球管。

- 2、服务期限：3年

- （二）售后服务要求：

- 1、投标人需提供免费服务电话或免费维修电话，具备24小时×7天服务能力，每天有专人值班服务，同时具备远程故障排除能力。

- 2、保修设备发生故障，投标人应接到维修通知后，在线工程师电话响应时间≦30分钟，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，派维修工程师到达维修设备现场≦24小时

- 3、维修工程师可提供原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。（秘钥照片）

- 4、要求能及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施。（系统盘照片）

- 5、投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，每年包含节假日（一年365天计算），超过一天顺延二天保修日期；其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。

- （三）、系统保养要求：

- 1、投标人需对保修设备及相关配套设备做出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。（保养计划，保养单，维修记录单）

- 2、投标人需对采购人工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。（培训内容表）简单的故障诊断,基础保养流程（拆机流程，注意事项）

- 3、 如维保服务设备信息表“备注”中无特殊要求，则投标人每年为设备提供4次高级维护保养服务，并提供符合原厂技术要求的保养报告。（保养单）

- 4、投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。（数据备份）硬盘对拷机照片

- （四）零配件和工具服务要求：

- 1、投标人须提供CT设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表。（工装表格及照片）

- 2、在保修服务期内，免费提供保修所需符合原厂标准的配件及需定期更换的原厂耗材。

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、提供维保服务方案

10、本公司的合法资质：

（1）营业执照

（2）持有CT设备经考核合格的、在有效期的服务资质认证。（原厂工程师维修资格证）

（3）提供的维修工程师需经过维保设备制造厂家培训考核合格并颁发合格证书。（专业资格证文件）

（4）投标人拥有专职技术支持团队≥3人。（专业资格证文件）

（2）其他相关资质

11、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

12、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

六、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

注：以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、报送文件时间：2025年1月23日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

九、谈判时间：另行通知

十、联系方式：

（1）联系电话： 69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：