- 北京市平谷区中医医院

- 血液透析机设备采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-血液透析机

二、项目编号：pgzyy2025012206cg

三、参数要求：

1、供电：220V AC，50Hz。

2、机身尺寸：机身底座宽度≤450mm。

3、供水: 压力范围：1.5-6bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。

4、透析液流速：300~700 mL/min，1mL/min可调。

5、透析液温度：33.0~39.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

6、超滤速度： 0.10~4.00L/h。

7、动脉血泵：40~500mL/min。

8、肝素泵：设置范围：0.1~9.9mL/h；注射器类型：20mL、30mL。

9、空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02mL。

10、动脉压：测量范围：-200~+480mmHg。

11、静脉压：测量范围：-200~+350mmHg。

12、透析液压：测量范围：-400~+400mmHg。

13、透析液浓度：10.0 ~20.0mS/cm。

14、治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。

15、人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，屏幕可旋转触摸屏操作，全中文操作系统。

16、报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示,可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

17、消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min。

18、设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒模式。

19、后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间至少30分钟，断电数据保存功能

20、浓度曲线：可进行透析液浓度和B液浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

21、超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

22、B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

23、透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

24、具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器膜内、膜外和管路内液体

25、标准配置在线血压计组件，可监测患者收缩压、舒张压、脉搏等数据，并在设备屏幕上直接查看。

26、使用科室：肾病科

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关产品彩页

10、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

12、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

13、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

14、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

五、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报送文件时间：2025年2月7日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

七、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

八、谈判时间：另行通知

九、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：