- 北京市平谷区中医医院

- 全自动血培养系统设备采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-全自动血培养系统

二、项目编号：pgzyy2025022703cg

三、参数要求：

1、适用于血液和其他无菌体液中细菌、真菌、分枝杆菌的培养和检测。

2、采用非侵入式显色或荧光连续检测法，支持24小时在线工作，微生物在机单次检测周期≤10分钟。

3、需具备≥120个血培养装载孔位，具有系统扩容能力。

4、具备直观的的操作界面。

5、仪器配备条码扫描器，可扫描多种条形码。

6、系统软件可提供培养瓶状态查看、曲线查看等功能。

7、培养瓶：有多种培养瓶可供选择，包括具备抗生素吸附能力的需氧瓶和厌氧瓶以及儿童培养瓶等。

8、所有培养瓶类型都为树脂材料，负压设计，耐高压、防爆裂、适用于气动样本传输系统。

9、成人培养瓶支持血液和无菌体液的培养，并提供无菌体液相关证明文件。

10、成人需氧瓶和厌氧瓶都具备抗菌药物吸附能力，并提供相关评估或证明材料。

11、需具有延迟放入功能，室温下，培养瓶最长可延迟放入24小时以上。

12、对阴阳性培养结果自动检测和提示，能声光警报。

13、支持联入实验室数据管理系统（LIS）。

14、须具备完善的售后维修保养服务，维修配件需保证至少15年的稳定供应。维修响应时间等可做评分项。

15、如为封闭试剂系统，培养瓶成本可做评分项。

16、具备实现血培养阳性率、报阳时间等数据统计分析等的信息系统可做评分项。

17、设备上市的时间（是否为最新迭代产品）、技术更新周期等做为评分项。

14、使用科室：医学检验科

15、采购数量：1台

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关产品彩页

10、*技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

12、*中标公司需与我院SPD（耗材精细化管理）对接并签订合作协议。

13、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

14、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

15、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

五、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报送文件时间：2025年3 月6 日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

七、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

八、谈判时间：另行通知

九、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：