- 北京市平谷区中医医院

- 医用内窥镜图像处理器设备采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-医用内窥镜图像处理器

二、项目编号：pgzyy2025022704cg

三、参数要求：

1、支持白平衡校准功能；

2、亮度调节：多级调节；

3、屏幕画面≥3级缩放功能、光源照明亮度≥7级调节、自动增益调节；

4、具有DVI、HDMI和 SDI 视频同步输出功能，配合外接监视器使用；

5、DVI视频输出接口视频分辨率≥1280*1024;

6、具有外部移动存储功能，可外置存储支持≥64g, 数据存储格式 (USB接 口 ) ;

7、可连接一次性内窥镜和复用内窥镜产品；

8、配套耗材型号齐全（包括7.5F软镜或更新型号）；

9、使用科室：外科

10、采购数量：1台

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关产品彩页

10、*技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

12、*中标公司需与我院SPD（耗材精细化管理）对接并签订合作协议。

13、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

14、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

15、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

五、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报送文件时间：2025年 3月 6日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

七、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

八、谈判时间：另行通知

九、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：