- 北京市平谷区中医医院

- 全自动内镜清洗消毒机设备采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-全自动内镜清洗消毒机

二、项目编号：pgzyy2025050904cg

三、全自动内镜清洗消毒机参数（单缸）

1、适用于不同品牌、不同型号软式内窥镜:胃镜、十二指肠镜、结肠镜的清洗消毒及灭菌。

2、单槽能够满足一次清洗2条内镜的需求。全自动自行完成从进水到吹干管路的流程，具备测漏、初洗、酶洗、漂洗、消毒、清洗、干燥的功能，无需人工操作。

3、在应急状态下可手动运行设备。

4、可视化透明钢化玻璃上盖，可观察、监控清洗、消毒全过程。

5、槽体配备密封圈，保证消毒剂气味不外泄。

6、喷淋清洗及全灌流功能，实时监控内镜各管道灌流状况。

7、清洗剂与消毒液采用独立的进液管路。

8、采用数字式测漏，内镜漏气随时报警，程序终止。

9、脚控电动开盖功能。

10、自身消毒功能。

11、过氧乙酸消毒液使用后回收储存，需重复使用，对有效期、次数周期进行到期提醒。

12、消毒剂取样：配有专用取样口，无需停机、无需开盖即可对消毒剂进行浓度检测。 程序控制：采用PLC模块编程控制，实现人性化程序设计，在符合规范的条件下，可根据用户需要，实现个性化程序设计。

13、内置热敏打印机，可在清洗消毒程序完成后自动打印清洗记录，包括：患者信息、内镜编号、程序、人员、流程、时间、次数等便于内镜消毒数据的记录以及查询。

14、使用科室：脾胃病科

15、采购数量：1台

四、全自动内镜清洗消毒机参数（双缸）

1、适用于不同品牌、不同型号软式内窥镜:胃镜、十二指肠镜、结肠镜的清洗消毒及灭菌。

2、双槽能够满足一次清洗4条内镜的需求。 全自动自行完成从进水到吹干管路的流程，具备测漏、初洗、酶洗、漂洗、消毒、清洗、干燥的功能，无需人工操作。

3、在应急状态下可手动运行设备。

4、可视化透明钢化玻璃上盖，可观察、监控清洗、消毒全过程。

5、槽体配备密封圈，保证消毒剂气味不外泄。

6、喷淋清洗及全灌流功能，实时监控内镜各管道灌流状况。

7、清洗剂与消毒液采用独立的进液管路。

8、采用数字式测漏，内镜漏气随时报警，程序终止。

9、脚控电动开盖功能。

10、自身消毒功能。

11、过氧乙酸消毒液使用后每次排放，无需重复使用。

12、消毒剂取样：配有专用取样口，无需停机、无需开盖即可对消毒剂进行浓度检测。 程序控制：采用PLC模块编程控制，实现人性化程序设计，在符合规范的条件下，可根据用户需要，实现个性化程序设计。

13、内置热敏打印机，可在清洗消毒程序完成后自动打印清洗记录，包括：患者信息、内镜编号、程序、人员、流程、时间、次数等便于内镜消毒数据的记录以及查询。

14、使用科室：脾胃病科

15、采购数量：1台

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年在三级医院的设备销售合同

8、产品彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、*中标公司需与我院SPD（耗材精细化管理）对接并签订合作协议。

12、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

13、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

14、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

六、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、报送文件时间：2025年5月16日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

九、谈判时间：另行通知

十、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：