- 北京市平谷区中医医院

- 牙科综合治疗机设备采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-牙科综合治疗机

二、项目编号：pgzyy2023040301cg

三、设备配置要求：

1.牙科椅

（1）适用于成人

（2）靠背舒适，可调节高度，控制时启停柔和，运行平稳。

（3）头枕灵活，可多角度调节。

（4）牙科椅承载能力≥140Kg

（5）坐垫离地最低高度≤400mm

（6）坐垫离地最高高度≥650m

（8）平衡臂能承受5公斤以上重物

（9）配套医生座椅1套

（10）配套内窥镜1套（含显示屏）

2.医生操作台

（1）控制键：多功能化；可有设置键、复位键、观片灯键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键、椅位记忆、痰位键功能。

（2）显示器有自动检测功能并显示故障提示。

（3）锁屏功能，一键式管路消毒按键

（4）器械盘：大小不小于300mm*450mm

（5）下挂式五联器械挂架，可旋转。器械包括：1个气枪，高速涡轮手机2支，低速手机1支，洁牙机1套，可加配光固化机1套。

3.口腔灯

（1）感应口腔灯，定位后无移位。

（2）控制键位置应方便医生及助手控制。

4.脚踏

（1）可控制椅位的升、降、俯、仰运动

（2）单踏板，设有给水开关

5.助手操作台

（1）设有口腔灯、漱口水、冲盂水、牙科椅升、降、仰、俯、复位键、椅位调节的控制键。

（2）至少有4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、可放置光固化灯器械各一套。

（3）一体式漱口盆，方便清洗；盆可旋转，方便不同人群使用。

6.水路管道

（1）有专用手机管路冲洗消毒支架

（2）管路冲洗消毒,一键式全自动管路消毒

（3）手机头、治疗台内部有防回吸功能

7.安全保障

（1）遇障碍时座椅停止运动

（2）当手机工作时，牙科椅被自动锁定

（3）当1支手机工作时，其他手机被自动锁定

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）需要彩色打印

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关设备彩页

10、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

五、文件格式要求：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报名时间：2023年月日 (当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

七、报名地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

八、谈判时间：另行通知

九、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张老师）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：