- 北京市平谷区中医医院

- 中医诊疗设备（骨质增生药物电泳治疗仪）

- 采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-中医诊疗设备（骨质增生药物电泳治疗仪）

二、项目编号：pgzyy2023042703cg

三、数量：7台

四、设备参数要求：

1、电极片

（1）加热电极片；

（2）吸水加热电极片

2、治疗模式

（1）具有“按摩”和“导入”两种治疗模式。

（2）“按摩”状态输出对称脉冲波形，幅度差不大于2V。

（3）“导入”状态输出为非对称脉冲波形。

3、输出通道：四通道输出。

4、中频载波波形:正弦波。

5、调制波波形：方波。

6、输出频率：

中频载波频率：2000Hz±10% ；

调制波频率：75Hz±10%。

7、调幅度：35%～65%。

8、中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。

9、定时范围：1～60min连续可调。

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关设备彩页

10、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

六、文件格式要求：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、报名时间：2023年5月4日 (当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、报名地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

九、谈判时间：另行通知

十、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张老师）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：