附件7：设备参数及要求

一、采购设备数量：5台

二、设备配置要求：

1、中频频率：2000Hz-15000Hz

2、穿透人体≥14层，深浅可调。

3、电极板可在人体上任意漫游，无电击现象。

4、低频调治频率：0—150Hz，频率允差±10%

5、工作电压：220V±22V、50Hz±1Hz

6、调制波形：至少包含指数波、前斜锯齿波、后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波、0等幅波、1/3等幅波、2/3等幅波、1等幅波。

7、输出电流：500Ω负载时，输出电流≤100mA

8、输出电压：500Ω负载时，Voop≤130V

9、输出方式：双路温热输出

10、调幅度：仪器调幅度为1

11、输入功率：不大于60VA

12、在最大输出时，经电极短路5s，开路15s，关闭输出1min重复实验10次后，电疗仪工作正常。

13、可进行中药离子导入治疗，选配专用治疗线可实现直流电离子导入。

14、远红外温度在37℃～60℃之间可调。

15、大于等于20个专家治疗参考处方，大于等于280个治疗方案

三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单（明报）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、相关设备彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、\*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。