附件7：设备参数及要求

一、采购设备数量：1台

二、设备配置要求：

1 设备使用需求

1.1 设备用途：用于气管和支气管的检查及治疗中的成像，对图像进行采集、处理、储存，并传输至监视器。

2 图像处理器技术参数

2.1 图像处理：电子内窥镜图像处理器

2.2 图像处理功能：支持自动白平衡、冻结、拍照、录像，USB储存及回放功能；具有数字图像放大功能及图像色彩调节功能。

2.4 图像质量：标清画质以上。

2.5 处理器支持1920\*1080分辨率；支持实现图像旋转0°，90°，180°，270°。

2.6 存储功能：可存储图片与视频，USB存储接口支持图像及录像记录，支持U盘或硬盘导出。

2.7 输出模式：包含DVI、HDMI两种主流模式；视框切换：支持圆形、八边形、方形模式。

3 一次性使用电子支气管成像导管技术参数

3.1 一次性使用电子支气管成像导管像素：★摄像头≥100像素，多像素可选。

3.2 一次性使用电子支气管成像导管规格：★具备镜体外径≤3.2mm规格；具有≥五款以上型号。

3.3 一次性使用电子支气管成像导管工作通道：★器械通道内径，最大3mm、最小1.2mm。

3.4 一次性使用电子支气管成像导管光源前置双LED光源，≥400LUX，≥五级亮度可调。

3.5 一次性使用电子支气管成像导管功能键 手柄有拍照、录像按钮。

3.6 一次性使用电子宫腔成像导管角度 前端头双向弯曲角度：U方向≥180°，D方向下：≥180°。

3.7 一次性使用电子支气管成像导管光学 视向角：0°，视场角：≥109°，观察景深：3-50mm。

三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单（明报）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、相关设备彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、\*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。