附件7：设备参数及要求

一、采购设备数量：1台

二、设备配置要求：

1、微机自动控制系统，控温精确可靠。

2、进口全数字温度传感器，测温精确可靠。

3、≥9.7寸超大真彩液晶显示屏，中文菜单、界面清晰直观，操作简单。

4、优质低噪、环保型压缩机制冷技术。

5、优质低噪声风机、磁力增压水泵，保证主机能长期连续工作。

6、优质TPU毯面和软帽，有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、体感舒适，可单毯使用，也可以一毯一帽或双毯同时使用。

7、双向自封快速转换接头，可随时方便连接插、拔使用。

8、体温和毯温双重自动控制系统，可分别自动控制主机。

9、具有缺水、故障和体温上、下限以及水温超限的智能提醒和声音提醒。

10、具有参数记忆、定时、计时、耗电量低、环保、升降温速度快、噪音低、控温精确、工作可靠等特点。

11、具有15℃一键运行功能，方便快捷。

12、具有实时监测体温，可显示病人24h体温曲线变化的功能

13、降温速度：空载≥2℃/分钟，达到设定温度小于30分钟。

14、降温速度：负载降温≥4.1℃/小时。

15、毯温/帽温（水温）最低温度≥5℃。

16、体温传感器设置范围30℃-40℃、监测范围24℃～43℃，精度≤0.1℃。

17、毯温/帽温（水温）设置和测量精度在5℃～25℃时≤0.1℃。

18、噪音≤50db。

19、电源要求：220V±22V,50H±1HZ；电源输入功率≤390VA。

20、使用年限：10年；工作方式：连续。

21、配置：两个毯子（含毯罩）、一个软帽（含帽罩）、两个温度传感器（腋温/肛温）。三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单（明报）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、相关设备彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、\*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。