附件7：设备参数及要求

一、采购设备数量：1台

二、设备配置要求：

1、采用示波法同步测量四肢血压

2、测量部位：四肢：上臂，下肢脚踝处

4、臂围测量范围：20-38cm

5、下肢测量宽度范围：16cm-33cm

6、\*血压测量性能要求：

测量范围：0kPa～34.7kPa(0mmHg～260mmHg)；

测量精度：±0.4kPa(±3mmHg)；

可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于0.533 kPa(4mmHg)。

7、\*≥11寸高清LCD屏，品牌工控计算机系统

8、\*测量参数:baPWV（脉波速度〉、ABI（脚踝-上臂指数）、BAI（臂踝指数〉、HR(心律）、PVR（脉搏  体积记录)﹑收缩压SBP(四肢)、舒张压DBP(四肢)、平均压MAP(四肢)、脉压PP(四肢)。

9、便携式结构设计，方便移动。

三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单（明报）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、相关设备彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、\*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。