## Sheet1
附件一
项目编号 | 项目名称 | 耗材要求
PGZYYzb20241011Hcg-1 | 一次性使用抓钳 | 1、器械工作长度1600-2700mm多种规格可选 2、鞘管外1.8mm-2.3mm两种规格，适配不同镜体 3、钳臂呈鼠齿鳄口型，抓取异物更牢固不易脱落 4、可用于回收人体自然腔道内的异物、结石、切除后的组织等 5、钳头开口跨距≥8.3mm 6、经环氧乙烷灭菌，一次性使用
PGZYYzb20241011Hcg-2 | 内镜带包塑层活组织取样钳 | 1、内镜诊断时通过工作钳道钳取活组织用 2、旋转手柄可实现钳头360°同步旋转 3、钳头开幅≥6.5mm 4、外管直径≥2.4mm 5、器械工作长度1600-2300mm多种规格可选 6、经环氧乙烷灭菌，一次性使用
PGZYYzb20241011Hcg-3 | 电圈套器 | 1、电极丝采用多股绳编工艺，套取组织不易滑脱 2、电极开幅10-32mm多种规格可选，适用于不同大小的病变 3、电极分为椭圆形、六边形、多边形、圆形、月牙形多种形状，用于套取不同病变 4、工作长度1800-2300mm 5、可实现360°双向同步旋转 6、兼具冷、热混切功能 7、可连接主流品牌高频电发生器 8、经环氧乙烷灭菌，一次性使用
PGZYYzb20241011Hcg-4 | 一次性内镜用注射针 | 1、鞘管全透明，可便于观察回血 2、针尖长度4mm-6mm两种；针尖直径19G-25G多个规格 3、工作长度1600-2300mm多个规格可选 4、鞘管外径1.8mm-2.4mm 5、满足弹簧式手柄操作方式 6、针尖双刃面设计 7、经环氧乙烷灭菌，一次性使用
PGZYYzb20241011Hcg-5 | 夹子装置 | 1、夹子可实现360°双向同步旋转 2、跨距有9mm-16mm多种规格，适用于不同大小的创面 3、夹片爪角90°-135°，可分别应用于不同病变的创面 4、夹片可不限次重复开闭 5、夹子释放后可在不损伤黏膜的前提下主动移除拆卸 6、器械工作长度有1650-2700mm多种规格 7、经环氧乙烷灭菌，一次性使用 8、可以做核磁
PGZYYzb20241011Hcg-6 | 一次性使用软组织夹 | 1、一次性软组织夹由夹子组件和释放装置组成； 2、夹子组件主要由夹子、夹座组成，夹子由固定的中间柱和两侧夹片构成，释放装置主要由外管、手柄组成； 3、满足双手柄操作，两侧手柄分别操控单侧夹片可独立重复开合，互不干扰； 4、操控旋转手柄可实现夹片同步旋转； 5、双手同时用力拉动双手柄，可使夹子释放出去夹闭组织； 6、经环氧乙烷灭菌，一次性使用； 7、可以做核磁。
PGZYYzb20241011Hcg-7 | 一次性使用刻度活体取样钳 | 1、以活检钳结构为载体，在钳体头段设计了内镜下病变测量尺。 2、通过钳道置入体内，将刻度部分摆放病变旁，直接读取大小参数,并钳取病变组织标本。 3、测量尺长度为3厘米，每个厘米段=1mm×7格+3mm×1格，准确性1mm。 4、钳头材料为Cr13 合金，硬度大，刀口锋利，钳取标本快捷。 5、钳体包裹可降解塑模，保护内镜通道。 6、钳头直径1.8/2.3mm,器械工作长度500/1050/1200/1600/1800/2300mm等规格可选。 7、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
科室签字：
2024-10-11